## Sheet1
洋浦开发区妇幼保健所医疗设备第四批采购明细表
| 公司名称（章）： |  |  |  | 联 系 人：
| 公司地址： |  |  |  | 联系电话：
序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 厂家/规格型号 | 单价 | 总价
1 | 胎儿监护仪 | 1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； 2.7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6mW/cm2； 3.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 4.★＞13英寸高清晰TFT触摸屏设计，1920*1080P高清分辨率呈现； 5.★支持波形储存时长≥3000小时； 6.支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪； 7.支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)； 8.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 9.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 10.★内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法； 11.有线探头任意插拔，US、TOCO探头任意插拔，用户接入操作更便捷，机器智能分配探头号； 12.★CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延迟减速等危机模式及时报警，提醒医生及时发现异常； 13.★标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类； 14.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 15.打印机走纸速度1、2、3cm/min可调； 16.中英文操作界面； 17.主机防护等级IPX2，探头防护等级IP68； 18.可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； 19.内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485、内置WiFi等； | 2 | 台
2 | 胎心仪 | 胎心多普勒仪参数 1.手持式紧凑设计，一手掌握； 2.★高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 3.轻巧机身设计，整机不到300g。 4.超声工作频率 标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10% 5.★高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 6.探头与主机分体设计，探头可更换 7.超声输出强度：Iob≤8mW/cm2； 8.胎心率检测范围 50-240bpm，心率检测精度：±3bpm；分辨率：1bpm 9.★在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db 10.电源：标配充电电池可在线待机充电 11.具有自动报警，电量低报警； 12.延时自动关机功能； 13.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机； | 2 | 台
3 | 儿心评估工具箱 | 技术参数 适用量表： 0 岁～6 岁儿童发育行为评估量表（儿心量表-Ⅱ） 本标准规定了0岁～6岁（未满7周岁）儿童发育行为评估量表的评估内容、测查方法、发育商参考范围以及量表的使用。 本标准适用于0岁～6岁(未满7周岁)儿童发育行为水平的评估,是评估儿童发育行为水平的诊断量表。 评估内容： 包括大运动、精细动作、语言、适应能力和社会行为5个能区，用于测查儿童发育行为状况，评估其发育程度。每个月龄组8～10个测查项目，共计261个测查项目。 主要配置 玩具类、球类、积木、嵌板、纸质量表等测试工具。 | 1 | 套
4 | 治疗盘 | 1、304不锈钢，2、产品规格：30*20*4.6cm | 50 | 个
5 | 电子体温计 | 测量误差：≤±0.3℃。 快速：测量时间小于1秒钟。 易用：一键测量，操作简便。 非接触：对额头测量，不接触人体皮肤，避免交叉感染。 超温报警：自由设定超温提示温度。 使用次数：按键10万次。 大屏显示：大屏幕液晶三色背光显示，夜间都可清晰读数。 存储数据：存储32组测量数据，便于分析对比。 单位转换：使用摄氏度、华氏度相互转换。 设置修改：可修改设置参数。 1.正常使用条件：环境温度： 10℃~40℃;相对湿度： ≤85% 2.电源电压： DC 3V(2节5号碱性电池) 3.产品尺寸： 155x100x40mm (长×宽×高) 4.主机重量： 105g (不含电池) 5.测量范围： 体温模式：32.0℃~42.9℃ 6.在体温模式下背光设置：T ≤37.3℃为绿色背光；37.4℃≤ T≤37.9℃ 为橙色背光； T≥38℃ 为红色背光 | 10 | 个
6 | 轮椅 | 参数：总长 106cm、总宽、65cm、总高 88cm 包装尺寸（L*W*H/pcs） 94*23*89/1 折叠宽度 24cm、靠背高度 45cm、座位深度 40cm、 座位宽度 46cm、座位离地面高度 50cm 、前轮直径 20cm 、后轮直径 59cm、最大载荷 100kg、净重量 19kg； 性能及结构特点： 我公司生产的此款轮椅车是按照GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准执行生产，产品按照国际标准ISO7176-8,完成静态强度、冲击强度和疲劳强度测试，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证，其结构特点如下： 车架： 符合人体工程学设计，由直径22mm，厚度1.2mm钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，安全性能好，表面镀铬处理，美观耐用； 前轮： 为直径8英寸高品质实心橡胶轮胎，高强度金属前叉，采用双轴承加装减震橡胶，转向灵活减少颠簸； 后轮： 24英寸免充气后轮，配置为28线钢圈、带高强度镀铬钢制手轮（手直接驱动轮椅时使用）。 刹车： 配备金属手动驻刹，驻车装置制动后不高于座面； 座靠垫： 座椅及靠背为软座、软靠背,座宽460mm,材料为PVC人造革，中间需有大于300d的帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 扶手： 固定扶手，配优质PVC扶手垫、不锈钢护板。 脚托： 铝合金脚踏板、固定结构，配有小腿带，高度可调。 配件： 可选配可拆式餐板、可调安全带、输液架。 适应人群： 躯干平衡和控制能力较差的残疾人和年老体弱者; 注意事项： 1、乘坐前注意检查轮胎是否破、制动装置是否正常。 2、乘坐轮椅前，要先拉下手刹，使轮椅不能移动。 3、跨越门槛或台阶时，护理者要用脚踩住椅座下方的脚踏杆，将轮椅前轮抬起，待前轮通过障碍物后放下。 4、下斜坡和台阶时，让轮椅后轮朝前先下，推轮椅者倒退，防止患者跌出。 | 7 | 个
7 | 胎监椅 | 参数：尺寸约：100cm*89cm89cm;可多档位调节;面料：科技布或猫爪皮;内部填充高弹海绵或公仔棉. | 2 | 个
8 | 麻醉药品柜 | 硬件参数： 1.▲由于医院现场局限性，要求设备尺寸：宽度720mm±10mm、深度700mm±10mm、高度1800mm±10mm。（提供设备实物图片证明） 2.▲设备配有15英寸内嵌式操作触控屏。配备内置条码枪，处方条码扫码取药。（提供设备实物图片证明） 3.设备操作区域面板与柜门主体采用分体模块化设计，方便后期升级改造，减少升级成本。 4.设备配有指纹识别器、读卡器，可通过指纹、工卡进行登录。（提供设备实物图片证明） 5.设备配备两个高清摄像头，进行全天性多方位监控。一个顶部摄像头负责手部取药的近景拍摄，一个前视摄像头负责人脸及半身拍摄。硬盘存储大小≥6T，视频存储时间要求180天以上。（提供设备实物图片证明） 6.设备具备紧急解锁装置，方便紧急用药。 7.设备配备双人双锁，外壳采用冷轧钢板一体成型，保障用药安全。 8.▲8层毒麻药品安全抽屉，抽屉独立锁闭功能。单个抽屉外部尺寸要求：宽720±10mm*深516±10mm*高140±10mm。 9.▲其中1层恒温2-8℃冷藏抽屉，无霜风冷，抽屉内部温度可在所在设备显示屏的软件界面上即时显示，温度超过设定阈值自动蜂鸣报警。（提供产品实物图片） 10.抽屉可自动弹出，并有红色指示灯指示。抽屉忘关、未闭合自动报警，抽屉打开30秒以上自动报警（可根据实际需求更改报警时间）。 11.▲设备采用前方取药，后方维护式设计，方便设备维护保养。维护门有行程开关，开启维护门设备会自动报警并记录。（提供设备实物图片证明） 12.设备应配备UPS备用电源，保证系统在没有外界电源的情况下，不小于30分钟的正常工作。UPS单独放置在独立区域内，保证设备和人员的安全。 13.设备配备工业级主机，内存4G。 14.设备配备触动报警功能，防盗功能。 15.设备底端设置安全滚轮，可按照医院空间自动移动位置。 软件参数： 16.可进行麻精药品存储、名称、批号、效期、基础数量、使用数量、报表统计等信息记录与查询。 17.设备能对抽屉使用情况自动记录。 18.可对每个编号抽屉的药品信息查询：包括药品名称、规格、批号、效期、数量等。（提供设备实物图片证明） 19.管理系统中药品维护做到药品名称、药品规格、生产厂家、药品简拼等各种详细信息维护。（提供设备实物图片证明） 20.数据导入导出：能将系统的配置信息、基础信息、库存信息导出，进行备份，在软件升级及其它需要数据恢复时进行数据导入，导出的数据为独立的文件，可进行备份。 21.可实现柜内毒麻药品的报表统计、数据分析等信息记录，还可进行信息查询。如《麻醉药品使用登记表》、《库存记录表》、《取药记录表》。 22.对使用者设置不同的权限，帮助医院实现有序分级管理，根据用户不同的职责设置相应权限，通过指纹识别、密码验证成功，才能进行存、取药操作等。 23.补药时，界面选择待补充的药品，抽屉可自动弹开，补药完成后在界面增加库存数量。取药时，药品所在抽屉自动弹开，按医嘱取药后减少库存。 24.可实现药品实盘记录，交接班清点，查看所有药品库存状态及流向。 25.具有交接班权限移交功能，被移交人和移交人对药品库存量进行确认，并输入被移交人起始和结束时间后进行权限移交。可导出含有:药品名称、药品规格、基数、厂家、实物数量、消耗数量、结存批次、账物相符情况等信息的《毒、麻、精一类药品基数柜交接点帐表》（提供设备实物图片证明） | 1 | 个
9 | 黄疸检测仪 | 1、光源：采用氙闪光灯，氙闪光灯的发光光谱曲线和太阳光接近，含有更多的绿色和蓝色成分，测量更精准； 2、开机首次按压功能键后，可连续测试，操作方便； 3、具有紫外截止滤光片有效过滤掉紫外线，减少紫外线对患儿辐射； 4、检测方式：光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)比较。 5、显示方法：LCD显示屏 6、3位数字显示，直接读取测试结果，显示更为准确、直观； 7、液晶显示屏带背光，方便夜间使用； 8、两种单位显示mg/dl、μmol/l，可根据需要切换单位，无需对照换算表格； 9、自动计算1-5次平均值，测量值和平均值同时显示； 10、可删除粗大误差数据； 11、电池采用镍氢电池，充电后至少使用800次，省电更省心； 12、电池电量：具有电量自检功能，实时显示电池电量； 13、仪器5分钟无操作自动关机。 14、帆布盒包装，体积小重量轻方便携带； 15、示值误差：00～15±1mg/dL、16～25±1.5mg/dL 16、精密度：RSD＜2% 17、电源：7号1.2V镍氢充电电池4节 18、净重：约157g（含电池组） 19、尺寸(mm)：175（长）×68（宽）×26（厚） 20、校验盘：对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl，对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl | 1 | 台
10 | 蓝光治疗仪 | 1、模式选择：共有白光和蓝光两种模式，具有蓝光白光一键切换功能； 2、具有单次计时、累加计时、倒计时功能； 3、光源：LED蓝色光源，产生自然柔和的蓝色光线； 4、提供高强度的冷光源治疗光线，防止热传导对患儿的影响； 5、辐射光谱范围： 425nm～475nm； 6、光源寿命期≥ 5000小时； 7、方形升降导向，导向得同时防止左右转动； 8、移动式黄疸治疗仪灯箱辐照角度调节范围应在0°～90°上下任意调节。 9、最高胆红素总辐照度 有效辐照区域内的最高胆红素总辐照度为： 移动式：5.2mW/cm²±0.5mW/cm²；固定式：2.4mW/cm²±0.3mW/cm² 10、胆红素总辐照度 有效辐照区域内的胆红素总辐照度为： 移动式：不小于2.5mW/cm²；固定式：不小于1.0mW/cm² 11、胆红素总辐照度平均值 胆红素总辐照度平均值及偏差为: 移动式：4.0mW/cm²±0.5mW/cm²；固定式：1.5mW/cm²±0.5mW/cm² 12、 胆红素总辐照度均匀性 胆红素总辐照度均匀性大于0.4。 13、红外线辐射 有效辐照区域内的红外线辐射不大于10mW/cm²。 14、紫外线辐射 有效辐照区域内的紫外线辐射不大于0.00001mW/cm²（180nm＜λ≤400nm） 15、工作噪声 工作噪声不大于45dB（A）。 16、移动式黄疸仪整机外形尺寸：L705mm×W620mm×H1350mm（升降杆降至最低时）；L705mm×W620mm×H1650mm（升降杆升至最高时） 17、固定式黄疸仪整机外形尺寸：L470mm×W320mm×H65mm 18、移动式黄疸仪重量：18kg 19、固定式黄疸仪重量：10kg 20、产品寿命期：6年 | 1 | 台
11 | 呼吸机 | 1、适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。 2、采用≥15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势操作，支持无菌手套操作。 ▲3、主机采用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。 4、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C、备用通气模式，可选配容量支持通气模式、可选配成比例压力通气模式 ▲5、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。 6、氧疗模式下支持升级具有ROX监测和趋势，具有自主呼吸率监测。 7、同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。 8、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 9、支持升级具有内源性PEEP实时监测。 10、可选配食道压监测功能，提供与呼吸机同品牌的食道压附件。 11、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿120L/min。 12、支持设置面罩类型和呼气端口类型。 13、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 14、可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量； 15、≥180分钟内置后备可充电锂电池（1块电池），支持升级≥360分钟内置后备可充电锂电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 18、具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。 19、主要设置参数 19.1持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O；▲19.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O 19.3支持压力：4-50 cmH2O；19.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O 19.5潮气量：50ml—2500ml；19.6呼吸频率：1-60次/min 19.7吸气时间：0.2—5s；19.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%；19.9压力上升时间：1- 6档可调；19.10延时升压时间：OFF，1-60min 20、监测参数 20.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测； 20.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测； 20.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测； 20.4氧浓度监测：具备氧浓度监测功能； 20.5提供病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测； 20.6实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录； 21、报警参数 21.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示；21.2分级报警和声光报警；21.3气道压力：过高/过低报警； 21.4分钟通气量：过高/过低报警；21.5潮气量：过高/过低报警； 21.6呼吸频率：过高/过低报警；21.7吸入氧浓度：过高/过低报警； 21.8电源、气源中断报警；21.9电池电量低报警。 22、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。 23、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫、WiFi。 无创呼吸机配置清单 1、主机 1个；2、支撑臂 1个；3、模拟肺 1个； 4、一次性成人无创呼吸管路 1套；5、呼吸机台车 1个； 6、氧疗鼻导管 1个；7、无创呼吸口鼻面罩 1个。 | 1 | 台
12 | 除颤仪 | 1.▲重量：≤4.2kg（标配，含电池）。 2.▲彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 4.★支持中文操作界面。 5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 6.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能， 7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 10.★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 12.▲开机到可正常使用时间≤2s，除颤充电迅速，充电至200J≤4s。除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 13.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 14.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 15.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 16.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 17.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 18.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 19.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。 20.▲通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥25种。 21.支持ST/QT实时分析。 22.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。 23.可选配监护功能：起搏、血氧饱和度监护、无创血压监测、呼吸末二氧化碳。 24.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。 25.脉率范围：20-300bpm。 26.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 27.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 28.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 29.▲具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 30.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 31.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 32.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 33.支持设备状态指示灯用户检测。 34.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 35.支持自检放电能量精度显示和打印。 36.▲具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。 37.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击。 38.工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 除颤监护仪配置清单 配置: 除颤监护仪 3/5导联心电 分项配件 数 量 主机 1台、记录仪(内置) 、心电导联线 1套、体外除颤电极板附件包 1套 心电电极片（一次性） 1包、热敏打印纸 2卷、锂电池 1块、三芯电源线 1根、使用说明书 1套、设备保修卡 1份、序列号小标贴 1份、合格证 1份 | 1 | 台
13 | 心电监护仪 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。 1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.8、监护仪设计使用年限≥8年。 1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥21种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.13、提供辅助静脉穿刺功能。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.15、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.16、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。 3.17、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 | 1 | 台
14 | 骨密度测量仪 | 1、多部位检测可选：桡骨+胫骨； ★2、探头发射工作频率和标称中心频率为1MHz±15%； ★3、测量误差≤±1.5%，重复性CV≤0.4%； ★4、软件具有中国人、亚洲人、欧洲人、美国人、参考数据； 5、可测量年龄段：0-100岁。测量儿童时，软件自动播放动画，分散儿童注意力，方便测量。 6、软件具有被测者的风险因数、诊断提示、备注、身高、体重编辑功能。 7、测量时具有晶片T0、R0、T1、R1是否工作提示：绿色代表工作，红色代表未工作。测量时具有水平、方向、轴向提示。 8、软件自动分析并自动显示：正常、骨量减少、骨质疏松等内容； 9、软件具有同一被测者不同年龄的数据对比功能，方便医生观察被测者的骨质变化。 ★10、软件具有批量删除、多病人批量打印、单病人多次测量数据批量打印等功能。 11、软件具有EXCEL数据导出、EXCEL数据导入功能、联网功能。 ★12、具有计算机软件著作权证书； ★13、具有实用新型专利证书； ★14、具有软件产品证书； | 1 | 台
15 | 治疗车 | 产品规格：625*475*930mm 1、整车主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，四柱塑钢三角柱承重。 2、台面采用一体化注塑成型台面，配不锈钢护栏，使物品不易滑落、方便推拉；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、推车正面：配有中控锁可旋式、2个中抽屉，抽屉面高120mm，内空：430*335*110mm。抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。抽屉轨道为轻声三折轨道。抽屉下方配有2个旋转污物桶。 4、左侧位：隐藏副工作台、网篮、洗手液支架。 5、右侧位：3L锐器盒、分色垃圾桶。 6、推车底部：配有四个豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；移动轻便灵活。 | 10 | 个
16 | 抢救车 | 产品规格：750*475*950mm 1、整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，四柱铝合金三角柱承重。 2、台面采用一体化注塑成型台面，两侧带有扶手，易推拉。配不锈钢护栏，物品不易滑落；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。3、推车正面：带有中控锁可旋式，配5层抽屉。其中第一、二层为小抽屉，抽屉面高80mm，内空：430*335*68mm；第三、四层为中抽屉，抽屉面高120mm，内空：430*335*110mm；第五层为大抽屉，抽屉面高240mm，内空：430*335*220mm。每个抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色长条式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。抽屉轨道为轻声三折轨道。 4、左侧位：嵌入式除颤平台、隐藏副工作台、置物盒。 5、右侧位：升降式回旋式输液杆、3L锐器盒、分色垃圾桶。 6、推车后面：配有活动插线板，便于更换不同国家电源、除颤板、隐藏伸缩氧气瓶支架不占用空间。 7、推车底部：配有四个豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；移动轻便灵活。 | 10 | 个
17 | 输液椅（三人位） | 尺寸：1750x700x785mm，座板: 采用优质201材质不锈钢板，经120T冲床冲孔后，油压成型，拉丝处理。 横梁: 采用1.5mm优质钢管，经80T冲床冲孔后，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 扶手脚 : 采用优质201不锈钢管，经大型折弯机折弯成型后，焊接、打磨、抛光、拉丝处理。 | 4 | 张
18 | 输液椅（两人位） | 座板: 采用优质加厚1.2mm201材质不锈钢板，经120T冲床冲孔后，油压成型，拉丝处理。 座宽500mm 横梁: 采用加厚1.4mm三角形优质钢管，经80T冲床冲孔后，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 扶手脚 : 采用加厚1.2mm优质201不锈钢管，经大型折弯机折弯成型后，焊接、打磨、抛光、拉丝处理。 规格1180*680*785mm | 4 | 张
19 | 候诊椅（两人位） | 座板: 采用优质加厚1.2mm201材质不锈钢板，经120T冲床冲孔后，油压成型，拉丝处理。 座宽500mm 横梁: 采用加厚1.4mm三角形优质钢管，经80T冲床冲孔后，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 扶手脚 : 采用加厚1.2mm优质201不锈钢管，经大型折弯机折弯成型后，焊接、打磨、抛光、拉丝处理。 规格1180*680*785mm | 20 | 张
20 | 候诊椅（三人位） | 尺寸：1750x680x790mm不锈钢候诊椅参数 座板: 采用0.95mm厚201材质不锈钢板，经120T冲床冲孔后，油压成型，拉丝处理。 座宽达500mm 横梁: 采用加厚1.5mm优质冷轧钢管，经80T冲床冲孔后，焊接、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 扶手脚 : 采用优质1.1mm厚201不锈钢管，经大型折弯机折弯成型后，焊接、打磨、抛光、拉丝处理。 | 10 | 张
21 | 留观床 | 一）、规格及材质 1.规格：2080*900*530（mm） 2.材质：钢塑 ▲3.工艺要求：机器人焊接（金属熔深度大，焊缝均匀牢固）光滑无毛刺，表面无焊点、经抛光处理，双重抗腐蚀易清洗，工艺精致美观。 二）、产品性能 1.床体承载重量：床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg。 2.床板采用约1.2mm镀锌钢板由金属激光高标准切割并冲压透气孔、抗压力强，永不变形；机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤，美观大方。优质加固件（金属受力加固件厚≧3.0mm），机器人焊接、喷涂而成，达到双重防生锈效果，四角半圆型防止碰撞受伤，美观大方。 3.采用静电喷塑处理，环保粉体涂料。 4.床头床尾板采用优质ABS注塑成型，配有锁定开关，可快速拆卸，满足临床急救需求；床尾板外侧采用透明信息卡。 5.六档铝合金护栏，能放置餐板。采用铝合金材质，铝合金支柱，直径19mm，配有耐磨尼龙保护套；隐藏倒置结构，高强度，不变形；护栏与床体分体，方管底座通过固定座固定，防夹手功能。铝合金护栏有效保护病人安全，防止病人从床上掉落。 ▲6.5寸包罩豪华带刹轮，轮子插杆直径为≧28mm，加大稳定性，移动无噪音，脚轮材料为防滑耐磨的高强度聚氨酯，防毛发缠绕，移动轻便灵活。 7.输液架为304材质不锈钢管，升降自锁式设计，四爪挂钩，高度可调节。 8.医用床垫：表面为防水布套,40mm 高密度海棉+20mm 天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸,布套上不加拉链,用高密度海绵。 三）、配置清单 1.ABS床头床尾板1对 2.六档铝合金护栏1对 3.豪华带刹轮4个 4.不锈钢杂物架1个 5.不锈钢输液架1支 6.流袋挂钩4个 | 5 | 张
22 | 平车 | 技术参数 1、规格：1900(L)mmX590(W)mmX720(H)mm 2、采用优质304材质焊接而成，经过抛光，打磨处理，美观大方。 3、由担架及推车两部分组成，可拆卸床面，用作简易担架； 对脚刹车，四只静音万向轮，方便转运病人； 4、不锈钢全覆式护栏，不需要时可轻松旋下，可当手术台使用； 5、床面垫采用优质皮革及高密度海绵制作而成，坚固耐用，防腐蚀，易消毒。 | 4 | 个
23 | 身高体重称 | 产品参数： 1、重量计量:最大称量120kg；2、称重最小分度值0.5kg 3、身高计量:量度范围70-190cm；4、身高最小分度值0.5cm (铝合金身高)；5、承重板面积: (长x宽) 37.5*27cm 6、产品尺寸(长x宽x高)55*28*93cm；7、包装尺寸: (长x宽x高) 91*34*29cm；8、毛重:10kg 净重:9kg 配置清单: 1、刻度表盘；2、表盘固定座；3、不锈钢圆管；4、身高测量计 ；5、秤体；6、安装螺丝1套；7、说明书；8、检验合格证；9、保修卡；10、装箱单。 | 5 | 台
24 | 妇科检查床 | 本产品供医院妇科检查、手术、产妇分娩用 长：1900mm 宽：500mm 台面最高：750mm普通产床：HH0921C 1.规格：1900*500*750（mm）；2.材质：优质不锈钢；3.背板上折≤75° 4.床体整体采用优质不锈钢材质制成，焊接牢固，表面光滑，易擦洗；5.适用于妇科检查，施行刮宫等妇科手术。 6.床面采用优质皮革，透软亲肤，透气性强，耐磨性强，安全环保。高密度回弹海绵，床面整体厚实饱满，不易变形。 7.产品为人力操纵式，主要由背板、臀板等部件组成，床身应平稳。用齿条工作，各种动作可在规定的范围内任意调节，操作方便。 8.床两边配置脚托，双腿放在上面自然无压力，感觉舒适。 9.腿底部采用橡胶防滑地垫设计，可拆卸、防滑、耐磨，增加了床的耐磨度；10.配置清单：床垫1张、脚托1对、脚套4个。 | 6 | 张
25 | 输液治疗车 | 产品规格：625*475*930mm 1、整车主要由ABS工程塑料、塑钢、不锈钢构成，四柱塑钢三角柱承重。 2、台面采用一体化注塑成型台面，配不锈钢护栏，使物品不易滑落、方便推拉；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、推车正面：配一层中抽屉，抽屉面高120mm，内空：430*335*110mm。抽屉配有3*3分隔片，可自由搭配。抽屉拉手为蓝色燕尾式，拉手内层加厚模具手感更加踏实。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。抽屉轨道为轻声三折轨道。 4、推车配有一层ABS一体化注塑成型隔板，凹陷设计，使物品不易滑落。隔板与台面、底部形成3层，增加储物面。 5、右侧位：分色垃圾桶。 6、推车背后：不锈钢升降式单排龙门输液架。 7、推车底部：配有四个豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能；移动轻便灵活。 | 4 | 个
26 | 普通检查床 | 一、规格及材质 1.1、规格：1900*650*650（mm） 1.2、材质：优质304不锈钢 1.3、焊接技术：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 二、产品性能 .1、床体承重≥100KG 2、诊疗床精选皮革，透软亲肤，透气性强且防水，耐磨不易刮花，安全环保。 3、床面整体厚实饱满，海绵采用高密度海绵，耐用性好，弹性好。 4、床垫精工缝合，多年包边锁边经验，做工精致。 5、床体加固设计，承重强，床脚处三脚加固，保证床体稳定性强。 6、多层木板压缩，坚硬牢固耐腐蚀，木质结构均匀手感细腻，色泽柔和。 7、脚垫选用防滑胶套胶套，多个防滑点，床架与地面完美拼合。 三、配置清单 脚套4个 | 10 | 个
27 | 人流手术床 | 一、规格及材质 1、规格：1300*500*750（mm） 2、材质：不锈钢 3、焊接工艺：满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合不锈钢专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。 二、产品性能 1、背板上折≤75° 2、床体整体采用优质不锈钢材质制成，焊接牢固，表面光滑，易擦洗。 3、适用于产前检查，产妇分娩，难产手术及施行刮宫等妇科手术。 4、床面采用优质皮革，透软亲肤，透气性强，耐磨性强，安全环保。 5、高密度回弹海绵，床面整体厚实饱满，不易变形。 6、产品为人力操纵式，主要由背板、臀板等部件组成，床身平稳。用齿条工作，各种动作可在规定的范围内任意调节，操作方便。 7、产床两边配置脚托，双腿放在上面自然无压力，感觉舒适。 8、输液架为304材质不锈钢管，外径¤19mm，升降设计，高度可调节。 9、床腿底部采用橡胶防滑地垫设计，可拆卸、防滑、耐磨，增加了床的耐磨度。 三、配置清单 1、床垫1张；2、输液架1支；3、脚托1对。 本产品供医院妇科检查、手术、产妇分娩用 | 1 | 张
28 | 治疗柜 | 1.规格：900*275/500*900+900mm 2.整体采用优质不锈钢经压折、焊接、抛光而成。 3.上柜柜门用5mm厚度玻璃，既保证柜门硬度不易破碎有保证透光度，对柜内物品一目了然，方便存取，使其外观更加美观。 4.下柜柜面为调配平台，下柜含两个抽屉与双开门。 5.锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用、不易损坏，拉手长时间使用，不变形、不褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性。 6.抽屉采用三折走珠导轨，方便拿取抽屉内物品，推拉顺畅，无噪音。 | 15 | 个
29 | 叠式器械车 | 1.规格：1000*500*900mm（大号） 880*430*860mm（中号） 760*360*820mm（小号） 2. 材质：优质304不锈钢 3. 台面承重≥40KG，整车抗冲击强，承载强，光亮如新等特点。 4. 配置豪华静音脚轮，推动轻盈顺畅，对地面摩擦少，噪音小，耐磨损。 | 10 | 个
30 | 器械存放柜 | 1、规格：L1000*W500*H1800mm 2、整体采用优质不锈钢经压折、焊接、抛光而成。 3.柜体分为上下两层。柜子上层为玻璃双开门，中间为5mm玻璃，既保证柜门硬度不易破碎有保证透光度，对柜内物品一目了然，方便存取，使其外观更加美观。下层为四组抽屉（一组两个），抽屉为静音导轨，抽拉顺畅，无噪音。柜门带锁，存放安全放心。 4.锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用、不易损坏，拉手长时间使用，不变形、不褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性。 5.可调节层板。空间可自由分配，可以调节或拆装层板。 | 1 | 个
31 | 辅助照明无影灯 | 灯头尺寸:165*165*120mm 功率:20W 鹅型软管:170mm 色温:6000K 产品高度:1450-1850mm 电压:220V 50Hz 亮度(300mm):10万 Lux底座:300mm*200mm | 10 | 台
32 | TDP特定电磁波治疗仪（双头） | 华伦红外线理疗灯采用电磁波+红外线二合一理疗方式，配有磁吸式底座可调，适用于软组织损伤、风湿性关节炎、腰肌劳损的辅助治疗。具体参数：频率40-60Hz，功率1500W，含磁吸式底座调节器，外壳采用食品级硅胶保护。 | 2 | 台
33 | 身高坐高计 | 身高测量范围60-200cm，坐高测量范围：30-120cm，分度值1cm，测量精度：身高误差±2mm，坐高误差±2mm，外形尺寸（长宽高）337*337*2089mm，产品重量7.5KG左右，采用4cm*5cm加厚铝合金刻度尺，黑色塑料压头板，加厚镀锌支架，底板、坐板采用加厚木质压缩板蓝色烤漆，顶端配靠墙支撑杆美观大方，儿童成人均可使用。 | 2 | 个
34 | 儿童诊疗床 | 木质，尺寸120*60*65cm | 5 | 个
35 | 电子血压计 | 1、显示方式：数字式显示方式 2、测量方式：示波测定法 3、测量范围：压力:0mmHg~299mmHg(0kPa~39.9kPa)，脉搏数:40次/分~180次/分 4、测量精度：压力:±3mmHg(±0.4kPa)，脉搏数:精度为±5% 5、压力检测：压力传感器 6、电源：5号干电池4节 7、电池寿命：在室温23℃，臂周27cm，加压至170mmHg(22.7kPa)的条件下，5号干电池4节(碱性)约能使用300次 8、使用温湿度：+5℃~+40℃，15%RH~85%RH 9、重量（参考）：250g(不包括电池) 10、外形尺寸（参考）：约宽10.3cm×高8cm×厚12.9cm(不包括袖带） 11、电击保护：II类设备(不使用电源适配器时为内部电源设备)、BF型应用部分 | 10 | 台
36 | 低负压吸引器 | 主要参数 极限负压值:<20KPa(150mmHg) 自由空气流量:>6L/min 噪声:<55dB(A) 贮液瓶:1000m(PC) 毛重/净重:3kg/2.5kg 外包装尺寸:38.5cmx18.5cmx35cm | 1 | 个
37 | 医疗冰箱 | 一、用 途： 适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。 二、主要指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，单门。 2.3、有效容积(L)：300。 2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：650*673*1762。 2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：580*533*1122。 2.6、净重（KG）：84。 2.7、箱体材料：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁。 2.8、内胆材料：HIPS材质。 2.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 2.10、压缩机：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 *2.11、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 *2.12、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。 *2.13、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。 2.14、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 *2.15、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。 2.16、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 *2.17、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 *2.18、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 2.19、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 *2.20、标配USB数据导出接口，接入U盘可快捷导出未导出的数据。 2.21、4个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。 *2.22、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 *2.23、箱内筒状双LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。 2.24、箱体标配机械锁，可加外挂锁，防止随意开启，保证物品安全。 *2.25、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。 *2.26、选配温度记录打印机。 三、资质： 医疗器械生产企业许可证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO13485医疗器械质量管理体系认证 ISO45001职业健康体系认证 医疗器械产品注册证（型号注册） 四、服务： 4.1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。 4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。 4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。 | 10 | 台
38 | 小冰箱 | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，单门。 2.3、有效容积(L)：55。 2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：540*560*632。 2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：444*440*404。 2.6、净重/毛重（KG）：34.5/38。 2.7、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。 2.8、内胆材料：内壁为压花铝板设计，经久耐用、便于清洁。 *2.9、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。 2.10、压缩机：采用名牌高效压缩机，国际品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 2.11、高效冷凝器及蒸发器，冷藏内置风机，制冷迅速，具备自动化霜功能。 *2.12、箱内带状LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 2.13、配备2个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），方便存放物品标识，且易于清洗。 2.14、箱体配锁设计，防止随意开启，存储物品安全。 2.15、前两个支撑脚+后两个脚轮设计，方便箱体移动安放。 *2.16、左侧标配一个测试孔，方便测试箱内温度。 *2.17、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃，可调阅湿度。 *2.18、高精度微电脑温度控制系统，具有控制/报警温度、箱内温度、环境温度3路传感器，确保运行状态安全稳定。 2.19、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 *2.20、完善的报警功能：具有高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多种功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 2.21、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 *2.22、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 *2.23、标配RS485接口、远程报警接口。 *2.24、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 *2.25、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 2.26、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 三、资质： 医疗器械生产企业许可证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO13485医疗器械质量管理体系认证 ISO45001职业健康体系认证 医疗器械产品注册证（型号注册） 四、服务： 4.1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。 4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。 4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。 | 2 | 台
39 | 产床 | ▲1、采用著名品牌微电控制系统，可适用于仰卧位、坐位、侧卧位、蹲位等多种体位的分娩方式（提供电机IEC60601证明）。 2、主体结构由底座、升降床体、背板、座板、腿板、辅助平台组成。其中整体升降、腿板、背板的动作为电动操作。 3、产病床配备手控器，所有功能，一键电动操作，方便快捷。背板和座板采用连动结构，操作背板角度的同时，座板也同时达到一个合理的角度。 4、夜间有夜灯功能，柔和灯光，可以照亮床体两侧，方便患者起夜，体现人性化关怀。 ▲5、产病床配备护栏，助产把手为可隐藏式，床头板可拆卸，医护人员操作便捷（提供厂家印刷版产品彩页证明）。 ▲6、配备伸缩式的辅助台，提高医护人员的工作效率（提供实物图片加盖制造商公章）。 ▲7、如遇患者紧急情况，设置手动CPR功能，拉动床体两侧CPR开关，产病床背板可下降至最低点，方便后续医生进行心肺复苏等操作（提供实物图片加盖制造商公章）。 8、床垫材质为高密度记忆棉材料，防水、柔软，防腐、防臭，易清洗。 9、采用大尺寸的脚轮，制动及转向系统使病床的稳定性更好。中控脚轮可控制刹车或者解刹。 10、实现床体的固定或移动功能，床体两侧均有刹车或解刹踏板，并有明显的标识指示刹车状态，方便操作（提供实物图片加盖制造商公章）。 11、配置蓄电池，可供断电后操作使用 ▲12、配备蓝牙音响，可以缓解孕妇生小孩时候焦虑的心情。 13、制造商通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证，产品通过FDA、CE认证等。 14、技术参数： （1）床体总长（mm）：2050±100，床宽度（mm）：980±100 （2）床最低高度（mm）570±20(不含床垫) （3）床体最高高度（mm）830±20(不含床垫)、（4）背板上折角度≥85° （5）床面前倾角度≥13°，床面后倾角度≥13° （6）腿板外摆角度≥45°，腿板上折角度≥45°、（7）腿板升降距离（mm）≥100、（8）护栏升降距离（mm）≥360 13、产品配置： （1）床体1套、（2）床垫1套、（3）分体式多功能护栏2个、 （4）整体脚部及腿部支撑架2个、（5）助产把手2个、（6）快速CPR装置1套、（7）污物盆1个、（8）输液架1个、（9）夜光灯1套、（10）蓄电池1套、（11）蓝牙音响1套 | 1 | 张
40 | 预防接种台 | 主桌：1600*800*750mmH 侧柜：1400*600*750mmH1. 面材：三聚氰胺板饰面，阻燃、防污、耐冲击、耐刮损、耐磨性强，板材厚度25mm、18mm；颜色：可选 2.基材：芯板为实木颗粒板，经防潮，防腐化学处理≤0.5mg/L，符合E0级环保标准； 3.封边用材：进口PVC封边，台面封边厚度2mm，环保要求达到国家标准环保，软化温度≥110℃； 4.结构：参考附图，台面开垃圾投放孔，含侧边柜，以深化图纸为准 | 2 | 个
41 | 雾化器 | 1、输出压力：7L/min@100kPa ▲2、喷雾量：0.40 ml/min ▲3、粒子径：MMAD 3-5 um 4、药液杯容量：最大7mL 5、药液量:2-7ml 6、喷雾速率：0.25mL/ 分钟 7、噪音：65dB 以下 8、电源：AC 220V、50HZ 9、消耗功率：140VA以下 10、使用环境温度+10 ～ +40℃ /30% ～ 85%RH/ 11、湿度/ 气压:700 ～ 1060hPa 12、保管运输环境温度/-20 ～ +60℃ /10% ～ 95%RH/ 13、本体重量：约2.2kg（仅本体部分） 14、外形尺寸：宽约175× 高约110× 厚约215mm 15、防电击分类：II 类设备、B 型应用部分 16.耐久工艺设计，保证泵的使用寿命长达 5 年 17.高强度的压缩机，输出功率达到 7L/min（100kPa时）;保证患者能够得到有效的治疗。 18.机身抗菌树脂，适合医院环境。 19.高效、简洁的配套雾化耗材，药液杯仅由 2 部分组成。药液灌注、雾化治疗、后期清洗更便捷。有效地提高了整体治疗的效率。 20.外置过滤片，可及时更换，保证干净 | 5 | 个
42 | 医用可视喉镜 | 技术参数 1.喉镜由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LED灯）、充电器组成，使用时需和有注册证的一次性使用喉镜片配合使用，喉镜不与人体直接接触 2.整机支持拍照录像、数据存取、WIFI传输、视频照片回放功能 3.配套使用一次性使用喉镜片使摄像头焦距清晰度最大化，更易于气管插管 4.显示屏尺寸≤3.0英寸液晶触摸显示屏，能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动 5.显示器能够实现画面翻转，有利于临床教学演示 6.手柄防水等级：IPX7 7.分体式设计，方便消毒，镜片手柄与显示组件采用采用直插式定位珠定位的结构设计方式，连接位置避开受力部位，连接简单、安全、可靠，杜绝手柄松动造成连接不良现象 8.USB读取与存储，仪器带32G内存，可拍照至少10万张，或录像3个小时 9.喉镜片支架长度≤84.0±6.0mm 10.喉镜片支架端宽度≤9.0±1.5mm 11.喉镜片支架端厚度≤9.0±1.5mm 12.纺锤型短手柄设计，握持舒适 13.图像分辨率≥7.87lp/mm 14.支持低电量屏幕显示功能 15.充电器输入：100-240VAC,50-60HZ 16.充电器输出：5V，1200mA 17.光源照度：≥150lux 18.景深：5-100mm 19.充电时间＜3小时,待机时间＞3.5h,充电次数＞300次 20.视场角：镜前端为弧形设计视场角60°±15% 21.喉镜片具有防雾功能 22.使用期限≥6年或戊二醛3000个消毒周期 | 5 | 台
43 | 显微止血夹 | 显微止血夹，止血 圆尾 直L16 | 24 | 把
44 | 显微止血夹 | 显微止血夹，止血 圆尾 直L18 | 24 | 把
45 | 显微止血夹 | 显微止血夹，止血 弯L70 横齿 | 12 | 把
46 | 显微止血夹 | 显微止血夹，可调式双角弯L65 1*2齿 | 12 | 把
47 | 显微止血夹 | 显微止血夹，止血直L40斜齿 | 12 | 把
48 | 取环钳 | 宫内节育器取出钳，22cm | 5 | 把
49 | 精密持针器 | 持针钳，16cm细针 | 5 | 把
50 | 清宫包 | 宫颈钳*2；窥器*1；无齿卵圆钳*1；有齿卵圆钳*1；探针*1；扩宫棒（4、5、6、7、8号各1）；人流吸引管（5、6、7、8号各1）；子宫刮匙*1 | 5 | 个
51 | 取环包 | 取环钩*1；宫颈钳*1；宫内取环钳*1；探针*1；扩宫棒（4、5、6、7、8号各1） | 10 | 个
52 | 上环包 | 上环叉*1；宫颈钳*1 | 10 | 个
53 | 阴道镜辅助器 械包 | 12.5cm弯血管钳*1；子宫刮匙（4号、5号各1） | 10 | 个
54 | 宫颈活检包 | 宽口活检钳*1；窄口活检钳*1；宫颈管搔刮刮匙（4号、5号、6号各1） | 5 | 个
55 | 换药包 | 弯盘*1；有齿镊子*1；弯止血钳*1 | 5 | 个
56 | 清创包 | 18cm血管钳*6；22号刀柄*3；持针器*3；有齿镊*3 | 3 | 个
合计